前      言

本标准是对GB/T 6315-1996《游标万能角度尺》和JB/T 10026-1999《带表万能角度尺》2项标准进行整合修订的。

本标准与GB/T 6315-1996《游标万能角度尺》的主要差异如下：

——修改了标准名称；

——增加了带表万能角度尺、数显万能角度尺的要求。

本标准自实施之日起，废除 GB/T 6315-1996《游标万能角度尺》和JB/T 10026-1999《带表万能角度尺》等2项标准。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国量具量仪标准化技术委员会（SAC/TC 132）归口。

本标准负责起草单位：哈尔滨量具刃具集团有限责任公司、桂林广陆数字测控股份有限公司。

本标准参加起草单位：成都成量工具有限公司和无锡锡工量具有限公司。

本标准主要起草人：于晓霞、武英、张伟、朱鸿杰、林强兴、李隆勇、孔福宝、陈永琪、陆惠良。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 6315-1996，GB/T 6315-1986、JB 2209-77、GL 8-62；

——JB/T 10026-1999，ZB J42 026-88。

游标、带表和数显万能角度尺

1  范围

本标准规定了游标、带表和数显万能角度尺（以下简称“万能角度尺”）的术语和定义、型式与基本参数、要求、检验方法、标志与包装等。

本标准适用于分度值为2′和5′，测量范围为0°～320°和0°～360°的游标万能角度尺；分度值为2′和5′，测量范围为0°～360°的带表万能角度尺；分辨力为30″,测量范围为0°～360°的数显万能角度尺。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 2423.3 – 1993 电工电子产品基本环境试验规程

GB/T 2423.22 – 2002 电工电子产品环境试验

GB 4208－1993  外壳防护等级（IP代码）（eqv  IEC 529：1989）

GB/T 17163  几何量测量器具术语  基本术语

GB/T 17164  几何量测量器具术语  产品术语

GB/T 17626.2－1998  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验（IEC 61000-4-2：1995，IDT）

GB/T 17626.3－1998  电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验（IEC 61000-4-3：1995，IDT）

3  术语和定义

GB/T 17163、GB/T 17164中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

数显万能角度尺 universal bevel protractor with a digital display

利用电子数字显示原理对两测量面相对转动所分隔的角度进行读数的角度测量器具。

3.2

最大允许误差（MPE）maximum permissible error

由技术规范、规则等对万能角度尺规定的误差极限值。

4  型式与基本参数

4.1万能角度尺的型式见图1～图3所示。图示仅供图解说明，不表示详细结构。

（a）  Ⅰ型游标万能角度尺

（b）  Ⅱ型游标万能角度尺

图1  游标万能角度尺的型式示意图

图2  带表万能角度尺的型式示意图

图3  数显万能角度尺的型式示意图

4.2 万能角度尺的基本参数和尺寸见表1的规定。

表1

| 型式 | 测量范围 | 直尺测量面公称长度 | 基尺测量面公称长度 | 附加量尺测量面公称长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （0-320）° | mm |
| Ⅰ型游标万能角度尺 | 0～320 | ≥150 | ≥50 | － |
| Ⅱ型游标万能角度尺 | （0～360）° | 150或200或300 |  | ≥70 |
| 带表万能角度尺 |  |  |  |  |
| 数显万能角度尺 |  |  |  |  |

4.3 万能角度尺应具有锁紧装置。

5  要求

5.1  外观

5.1.1 万能角度尺表面不应有影响外观和使用性能的裂痕、划伤、碰伤、锈蚀、毛刺等缺陷。

5.1.2 万能角度尺表面的镀、涂层不应有脱落和影响外观的色泽不均等缺陷。

5.1.3 标尺标记不应有目力可见的断线、粗细不均及影响读数的其他缺陷。

5.1.4 指示表的表蒙、数显器显示屏应透明、清洁、无划痕、气泡等影响读数的缺陷。

5.2  相互作用

万能角度尺上各移动或转动部件的运动应平稳、灵活，无卡滞现象，且紧固可靠。

5.3  材料和测量面硬度

万能角度尺一般采用碳素工具钢或不锈钢制造，测量面的硬度不应低于表2的规定。

表2

| 材料 | 硬度 |
| --- | --- |
| 碳素工具钢 | 664HV（或58HRC） |
| 不锈钢 | 551HV（或52.5HRC） |
| 注：测量面的材料也可采用硬质合金或其他超硬材料制造。 |

5.4  测量面的表面粗糙度

万能角度尺上直尺测量面的表面粗糙度最大值不应超过Ra0.10 μm，其它测量面的表面粗糙度不应超过Ra0.20 μm。

5.5  标尺标记

5.5.1游标万能角度尺的主尺和游标尺的标记宽度、标记宽度差和标尺间距应符合表3的规定；主尺的短标记长度（可见）和游标尺的短标记长度不应小于2 mm。

表3

| 分度值 | 标记宽度 | 标记宽度差 | 相邻标记宽度差 | 标尺间距 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ型 | Ⅱ型 |
|  | mm |
| 2′ | 0.08～0.15 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≥0.80 | ≥0.45 |
| 5′ |  | ≤0.03 | ≤0.02 |  |  |

5.5.2 带表万能角度尺圆标尺的标记宽度应为0.15 mm～0.25 mm，指针尖端的宽度应接近圆标尺的标记宽度。

5.6  指示装置各部分相对位置

5.6.1 游标万能角度尺的游标尺标记表面棱边至主尺标记表面的距离不应大于0.22 mm；游标尺的标记长度覆盖主尺的标记长度不应小于0.5 mm。

5.6.2  带表万能角度尺的指针与圆标尺标记表面间的间隙不应大于0.25 mm；指针尖端应覆盖“分”度盘短标记长度的30%～80%；指针尖端与“分”度盘之间的间隙不应大于0.5 mm；“分”度盘与“度”度盘之间的间隙不应大于0.2 mm，且不应产生相互磨擦或相碰。

5.7  零值误差

5.7.1 移动Ⅰ型游标万能角度尺的主尺，使基尺测量面与直尺测量面均匀接触，无论锁紧装置紧固与否，游标尺“零”标记与主尺“零”标记的重合度不应大于分度值的1/4，且两测量面之间的间隙不应大于表4的规定。

表4

| 分度值 | 基尺测量面与直尺测量面之间的间隙/mm |
| --- | --- |
| 2′ | 0.006 |
| 5′ | 0.010 |

5.7.2  当Ⅱ型游标万能角度尺在“零”位状态时，“零”标记应位于正上方，且垂直于基尺测量面。

5.7.3  游标万能角度尺游标尺“零”标记与主尺“零”标记重合时，游标尺“尾”标记与主尺相应标记的重合度不应大于分度值的1/2。

5.7.4  当带表万能角度尺指针在“零”位状态时，“分”度盘标记与“度”度盘“零”标记在四个象限的重合度均不应大于0.15mm。

5.8  电子数显器的性能

5.8.1  数字显示应清晰、完整、无闪跳现象；字高不应低于4 mm；响应速度不应小于540°/s。

5.8.2  功能键应灵活、可靠，标注符号或图文应清晰且含义准确。

5.8.3  数字漂移不应大于1个分辨力值。

5.8.4  电子数显器应能在环境温度00C～400C、相对湿度不大于80%的条件下进行正常工作。

5.9  通讯接口

5.9.1  制造商应能够提供数显万能角度尺由于其他设备之间的通信电缆和通信软件。

5.9.2  通信电缆应能将数显万能角度尺的输出数据转换为RS-232、USB或其他的输出接口形式。

5.10  防护等级（IP）

数显万能角度尺防护等级不应低于IP40（见GB 4208—1993）。

  - 抗静电干扰能力和电磁干扰能力

数显万能角度尺的抗静电干扰能力和电磁干扰能力均不应低于1级（见GB/T 17626.2—1998、GB/T 17626.3—1998）。

5.12  形位误差

5.12.1 Ⅰ型游标万能角度尺各测量面的平面度不大于0.003 mm。

注：距各测量面两边缘不大于量面宽度的1/20（最小为0.2 mm）范围内其平面度可不计。

5.12.2 Ⅱ型游标万能角度尺、带表万能角度尺和数显万能角度尺的直尺测量面的平面度应符合表5的规定。

表5                      单位为毫米

| 检测长度 | 直尺测量面的平面度 |
| --- | --- |
| 任意100 | 0.003 |
| 任意200 | 0.004 |
| 300 | 0.005 |
| 注：直尺测量面两端5 mm长度范围内允许有塌边，其平面度可不计。 |

5.12.3 Ⅱ型游标万能角度尺、带表万能角度尺或数显万能角度尺在“零”位状态时，直尺测量面和基尺测量面间不共面不应大于0.15 mm。

5.12.4 Ⅱ型游标万能角度尺、带表万能角度尺和数显万能角度尺的直尺两测量面间的平行度为0.02 mm，基尺两测量面间的平行度为0.006 mm。

5.12.5 Ⅱ型游标万能角度尺、带表万能角度尺和数显万能角度尺的直尺测量面与基尺测量面间的平行度为0.006 mm（在每100 mm长度上）。

5.12.6 当Ⅱ型游标万能角度尺、带表万能角度尺或数显万能角度尺在“零”位状态时，直尺测量面对基尺测量面间的平行度应符合表6的规定。

表6

| 分度值或分辨力 | 直尺测量面对基尺测量面间的平行度/mm |
| --- | --- |
| 2′ | 0.02 |
| 5′ | 0.04 |
| 30″ | 0.02 |
| 注：在直尺测量面位于正上方位置上测量，直尺测量面两端5 mm长度范围内，其平行度可不计；基尺测量面两端1 mm长度范围内，其平行度可不计。 |

5.12.7  万能角度尺的直角尺外角的垂直度为0.01 mm（在每100 mm长度上）。

5.12.8  万能角度尺的附加量尺测量面对基尺测量面的垂直度为0.006 mm。

5.13  最大允许误差

无论锁紧装置紧固与否，万能角度尺的最大允许误差不应超过表7的规定。

表7

| 万能角度尺名称 | 最大允许误差 |
| --- | --- |
|  | 分度值或分辨力 |
|  | 2′ | 5′ | 30″ |
| 游标万能角度尺 | ±2′ | ±5′ | － |
| 带表万能角度尺 |  |  |  |
| 数显万能角度尺 | － | － | ±4′ |
| 注：当使用附加量尺测量时，其允许误差在上述值基础上增加±1.5′。 |

5.14  重复性

5.14.1  当正反重复转动带表万能角度尺指示表时，无论锁紧装置紧固与否， “零”位重复性不应超过1/4分度值。

5.14.2  数显万能角度尺的重复性（示值）不应超过1′。

6  试验方法

6.1  温度变化试验

数显万能角度尺的温度变化试验应符合GB/T 2423.22－2002的规定。

6.2  湿热试验

数显万能角度尺的湿热试验应符合GB/T 2423.3-1993的规定。

6.3  抗静电干扰试验

数显万能角度尺的抗静电干扰试验应符合GB/T 17626.2－1998的规定。

6.4  抗电磁干扰试验

数显万能角度尺的抗电磁干扰试验应符合GB/T 17626.3－1998的规定。

6.5  防尘、防水试验

数显万能角度尺的防尘、防水试验应符合GB 4208－1993的规定。

7  检验条件

7.1  数显万能角度尺检验时，室内温度应为 20ºC±5ºC ；相对湿度不应大于 80％。

7.2  其他形式的万能角度尺检验时室内温度应为 20ºC±10ºC。检验前，应将被检万能角度尺或角度量块等检测用设备置于检定室内平板上，平衡温度时间不小于1h.

8  检验方法

8.1  外观

用目力观察检验。

8.2  相互作用

通过移动试验检验。

8.3  测量面硬度

用洛氏硬度计检验。

8.4  测量面的表面粗糙度

用表面粗糙度样板以比较法检验，如有异议时，则在表面粗糙度检查仪上进行检验。

8.5  标尺标记

8.5.1 标记宽度可用工具显微镜直接检定。

8.5.2 标记宽度差可用目力观察检定；或用5倍放大镜观察主标尺和游标尺任一标记重合时，在读数部位的标记宽度差。发生争议时，则在工具显微镜上进行检定。

8.5.3 标尺间距和短标记长度可用游标卡尺检定。

8.6  指示装置各部分相对位置

8.6.1游标尺标记表面棱边至主尺标记表面的距离及指针与圆标尺标记表面间的间隙用2级塞尺检验。

8.6.2 游标尺的标记长度覆盖主尺的标记长度可用游标卡尺检定。

8.7  零值误差

8.7.1 移动游标万能角度尺的主尺，当基尺测量面与直尺测量面均匀接触时，无论锁紧装置紧固与否，用光隙法测定两测量面之间的间隙，并观察游标尺“零”、“尾”标记与主标尺“零”、“相应”标记的重合度，重合度用目力或5倍放大镜观察。有争议时，则在工具显微镜上进行检验。

8.7.2 带表万能角度尺在检定直尺测量面对基尺测量面的平行度的同时，正反重复转动指示表（重复次数不少于3次）观察“零”位的变化。

8.7.3 调整带表万能角度尺直尺测量面与基尺测量面平行或在90°位置上，用0级 矩形角尺调整直尺测量面与基尺测量面垂直，检定指针与零刻线偏移值。

8.8  电子数显器的性能

8.8.1 数字显示情况、响应速度及功能键的作用三相性能宜同时检验。用手动速度模拟，移动或转动部件后观察数字显示是否正常，功能键的作用是否灵活、可靠。

8.8.2 漂移采用试验方法进行检验，观察显示数值在1h内的变化，数值漂移不应大于1个分辨力值。

8.9  形位误差

8.9.1 各测量面的平面度用0级刀口尺或四棱平尺以光隙法检验，参见附录A。

8.9.2 直尺测量面和基尺测量面间的平行度在0级平板上用分度值为0.001mm的指示表检验。

8.9.3 直角尺外角的垂直度在0级平板上用0级直角尺或专用检具比较检验。

8.9.4 附加量尺测量面对基尺测量面的垂直度用0级直角尺进行检验。

8.9.5 Ⅱ型游标万能角度尺，当游标尺“零”标记与主标尺“零”标记重合时，直尺测量面与基尺测量面的平行度在0级平板上用分度值为0.001mm的指示表或专用检具检验。

8.9.6 当带表万能角度尺指针在“零”位时，直尺和基尺测量面间不共面用目测或手感检验，有争议时用塞尺检验。

8.9.7当带表万能角度尺指针在“零”位时，“分”度盘窗口指示线与“度”度盘“零”刻线在四个象限的重合度用目测比较检验。

8.10  示值误差

在各检验点，用相应角度的2级角度量块与万能角度尺的两测量面均匀接触，在锁紧装置松开与紧固时各检验一次，指示值与角度量块实际角度之差即为万能角度尺的示值误差，其值不应超过表7规定。2级角度量块的角度宜见表8。

表8

| 型式 | 2级角度量块的角度 |
| --- | --- |
| Ⅰ型游标万能角度尺 | 15°10′；30°20′；45°30′；50°；60°40′；75°50′；90° |
| Ⅱ型游标万能角度尺 | 30°20′；60°40′；90° |
| 带表万能角度尺 |  |
| 数显万能角度尺 |  |
| 注：Ⅱ型游标万能角度尺、带表万能角度尺和数显万能角度的检定点应分别在0°～90°（第Ⅰ象限）和270°～360°（第Ⅳ象限）内及90°位置上进行检定。 |

8.11  重复性

在万能角度尺零位及其它任意两个位置上测量。对同一位置连续测量不少于5次，其示值误差的最大差值。

9  标志与包装

9.1  万能角度尺上至少应标有：

a）制造厂厂名或注册商标；

b) 分度值或分辨力；

c）产品序号。

注：采用不锈钢材料制造，应有识别标志。

9.2  万能角度尺的包装盒上至少应标有：

a）制造厂厂名或注册商标；

b) 产品名称；

c）测量范围。

9.3  万能角度尺在包装前应经防锈处理，并妥善包装。不得因包装不善而在运输过程中损坏产品。

9.4  万能角度尺经检验符合本标准要求的，应附有产品合格证和使用说明书。产品合格证上应标有本标准的标准号、产品序号和出厂日期。

附录A

（资料性附录）

平面度的检验方法

测量面的平面度用0级刀口形直尺或四棱平尺以光隙法检验。检查测量面的平面时，分别在测量面的长边，短边方向和对角线位置上进行（见图.1）。

# Text boxes

发布

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国  国 家 标 准 化 管 理 委  员 会

2008-07-01实施

2008-02-02发布

游标、带表和数显万能角度尺

Vernier, dial and digital display universal bevel protractors

GB/T 6315-2008

代替GB/T 6315-1996

代替GB/T 10922-1989

/T 10922-200×

中华人民共和国国家标准

ICS 17.040.30

J 42